参数要求(一拖二)

- ▲1、监护仪适宜于氧舱内使用，同时一机拥有六参数(至少包含心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温），采用彩色液晶触摸屏，清晰显示波形、测量值、时间、报警状态等信息。可自动屏保，也可常亮监护；

- ▲2、传输方式：无线实时同步传输，快速部署网络，无须穿舱即可安装，移动监护，可于舱内任意位置开展监护；

- 3、心电参数：

- 3.1导    联：I、II、III、aVR、aVF、aVL、V；

- 3.2输入阻抗：≥10MΩ；

- 3.3频率特性：0.5Hz～40Hz(-3dB)；

- 3.4共模抑制比：≥70dB；

- 3.5监测范围：30～300次/分，允差：±2次/分。

- 4、呼吸参数：监测范围：15～60次/分，允差：±2次/分；

- 5、血压参数：

- 5.1测量模式：手动、自动、连续；

- 5.2监测范围：收缩压：40～270mmHg，舒张压：10～210mmHg，允差：±5mmHg；

- 5.3静态测量范围：0.0kPa～40kPa；

- 5.4具有过压保护、断电保护、充气时间保护功能

- 6、血氧参数：监测范围70%～100%，允差：±2%；

- 7、脉率参数：通过血氧饱和度可测量脉率，监测范围30～250次/分，允差：3次/分；

- 8、体温参数：监测范围30～42℃，误差：±0.1℃；

- 9、报警参数：具有声光双重报警功能；

- ▲10、监护仪可在三倍大气压环境条件下正常运行（提供产品注册证或第三方机构检测报告）；

- 11、数据通信：无线传输；

- 12、电源：内部电源：DC3.7V,电池电量：8000mAh，不间断实时监护24小时。

- 13、中央监护系统软件：

▲13.1支持一屏多窗口同步监测多病人数据，监测床位数可选择，重点病人单窗口重点监护，窗口之间可互换；

▲13.2监护仪和中央监护系统双显示：监测数据无线实时传输至舱外中央监护系统，舱内陪舱人员可在监护仪上进行观测，舱内外同步开展监测；

13.3监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能；

13.4具有监测数据存储、统计，监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能；

13.5病人设备信息管理：病人信息录入、编辑、搜索等功能；

13.6支持远程控制测量无创血压；

13.7具有AI算法，监测心电数据更精准（提供相关专利证书）；

13.8监测报告生成打印；

▲13.9中央监护系统与多参数监护仪为同一厂家品牌（提供产品注册证或计算机软件著作权）。